## luzka pacientu
TABULKA VYBAVENÍ INTERIÉRU_DSS PACOV
Lůžka pacientů
Barevnost a další podrobné detaily jsou vyspecifikované v popisu výrobku. Rozměry nutno ověřit na stavbě! V lůžkových částech musí být prokázáno zkouškou provedenou podle českých technických norem uvedených v příloze č.1 části 10 vyhl. č.23/2008 Sb., že čalouněné materiály vyhovují z hlediska zápalnosti.
označení | umístění (místnost č.) | rozměry mm (v x š x hl) | ks |  | popis výrobku | cena za MJ v Kč bez DPH | cena celkem v Kč bez DPH
INT 038 | pokoje pacientů | v x 2080 x 1060 mm (± 4 cm) maximální hmotnost pacienta 210 kg | 100 |  | Lůžko pro zvláštní režim, povrch. úprava- dřevodekor dub, přírodní Ložná plocha a podvozek lůžka - 4-dílná ložná plocha, rám lakovaný s možností oddělit ložnou plochu pro lepší čištění lůžka, vnitřní rozměry 200 x 90 cm (s tolerancí ± 4 cm), možnost prodloužení lůžka minimálně o 20 cm pomocí lanka s pojistkou, polohování zádového a stehenního dílu elektromotorem, současné polohování zádového a stehenního dílu, rukojeť s hrazdou, zádový díl musí mít délku minimláně 80 cm Výškový zdvih - zdvih lůžka pomocí elektromotoru od maximálně 25 cm do minimálně 80 cm, 3 automatické výšky nastavení lůžka Podvozek - centrální brzda, lůžko možno odbrzdit v jakékoliv výškové pozici, minimálně 4 kolečka o průměru minimálně 50 mm, centrální brždění celého podvozku jedním úkonem, elektrická brzda ruční ovl. Postranice - v polovině dělené, s pojistkou na každé straně postranice pro spuštění, minimálně 4 výšky nastavení, nejvyšší pozice minimálně 400 mm od ložné plochy, postranice nesmí v žádné pozici přesahovat půdorys lůžka Čelo - panel z dřevotřísky, u nožní části s dřevěným madlem s mezerou Ovladač - s klíčem pro zamknutí funkcí, funkce ovladače: zdvih ložné plochy, nastavení zádového a stehenního dílu, dtto současně, poloha křesla (předprogramovaná poloha), semi-Fowlerova poloha v leže. Příprava na montáž systému pro nežádoucí opuštění lůžka klientem. Lůžko musí být kompatibilní na pozdější montáž bezpečnostního systému na monitoring opuštění lůžka na signalizaci pacient - sestra. Kompatibilní s výrobci CODACO a VIGANTICE (stávající dodavatelé signalizačního systému). Lůžko musí splňovat normu ČSN 60601-2-52 nebo jiné podobné rovnocenné řečení. Pracovní zátěž minimálně 180 kg | 0 | 0
INT 039 | pokoje pacientů | cca 2000 x cca 900 x 140-150 mm hmotnost cca 11,5 kg | 100 |  | Matrace Základní vlastnosti nosnost min. 180 kg, rozměr dle LP lůžka Výška matrace min.14 cm, max. 15 cm Musí splňovat požadavky na prevenci III. stupně proti dekubitům Možnost "rotace", přehazování matrace - nohy, hlava madla na stranách matrace, sloužící pro lepší manipulaci Jádro dvouvrstvé složení matrace,slepené z několika typů pěn, základní, nosné jádro s prořezy na spodní straně v místech polohování dílů, vrchní pěna matrace s antidekubitními prořezy v zónách hlava, trup, materiál nehořlavý, Hustota materiálu min 41a 50 kg/m3 Potah paropropustný a voděodolný (min. 2000 mm vodního sloupce), spoje potahu svařované, bezešvé, zip po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění, potah pružný ve všech směrech - snadno snímatelný, na potahu piktogramy sloužící pro orientaci při rotaci matrace, spodní strana potahu z hrubého, kluzného materiálu Složení potahu (PU + PVC), nehořlavý Hmotnostní limit pacienta 200 kg | 0 | 0
INT 040 | pokoje pacientů | Šířka x hloubka (stolek sdeskou): 51 x 48cm Šířka x hloubka (stolek bez desky): 51 x 39cm Výška vrchní desky 89cm Rozměry jídelní desky 60 x 36cm Výška jídelní desky 82–110cm Průměr koleček 7,5cm | 100 |  | Noční stolek s výškově stavitelnou jídelní deskou povrch. úprava - dřevodekor dub, přírodní oboustranný pojízdný noční stolek s kolečky stolek opatřen oboustrannou, pomocí plynopružiny výškově nastavitelnou výklopnou jídelní deskou jídelní deska musí být aretovatelná v umístění své osy, materiál HPL tl. 4mm jídelní deska musí mít možnost plynulého polohování s pojistkami pro manipulaci na obou stranách stolku Horní zásuvka, nika, spodní skříňka s jednou policí korpus přírodní světlé dřevo z melaminových desek, hrany ABS, jídelní deska integrovaná do korpusu 4 kolečka o průměru min. 75 mm; 2 diagonálně brzditelná design odpovídající pečovatelskému lůžku šuplík uzamykatelný klíčkem ve spodní části stolku držák na 3 pet láhve umožňuje umístění z levé či pravé strany lůžka při zachování všech funkcí | 0 | 0
INT 100 | pokoje pacientů | Rozměry jídelní desky: 85 × 40 cm Výškové nastavení jídelní desky: 70 –105cm Výška podvozku – podjezdnost (kolečka prům. 5cm): 10,3 cm Maximální zatížení vestředu desky: 30kg | 50 |  | jídelní stolek k lůžku - výškově polohovatelný stabilní kovová konstrukce výškově stavitelná jídelní deska, jednoduše ovladatelná, s posilováním pružinami výškové nastavení jídelní desky min. 70 až 105 cm (tolerance +/- 5 cm) rozměry jídelní desky min. 85 x 40 cm (tolerance +/- 5 cm) jídelní deska odolná, po stranách desky ochranné lišty kolečka o průměru min. 50 mm, min. dvě kolečka brzditelná design odpovídající pečovatelskému lůžku možnost naklápění jídelní desky a její aretace barevné provedení - bílá | 0 | 0
350
[5 empty] | Cena celkem v Kč bez DPH | 0
DPH
[5 empty] | Cena celkem v Kč vč. DPH | 0